{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno,  facendo riferimento al lotto 22, la presente per chiedere conferma che la voce c \"Fascia di fissaggio nucale per maschera da NIMV\" sia un refuso, in quanto non pertinente con la richiesta di caschi per CPAP e valvole peep rispettivamente alle voci a e b del lotto 22. Si richiede pertanto eliminazione della voce c del lotto 22. In attesa di un riscontro, Cordiali Saluti","Per quanto riguarda la voce c del lotto 22 non si tratta di un refuso; si conferma quanto scritto nell'Allegato 1 Lotti e Stima"]
[2,"Buongiorno, facendo riferimento al lotto 22,  si richiede di chiarire cosa si intende quanto indicato nel capitolato tecnico \" la fornitura dovrà comprendere i flussimetri ad alti flussi qualora necessari per un corretto funzionamento\" specificando caratteristiche del prodotto richiesto e quantitativi.\r\nCordiali Saluti","I dispositivi richiesti devono essere flussimetri ad alto flusso di tipo venturi con attacco da 22M prodotti in materiale atossico e rispondenti alle norme di sicurezza. \r\nI quantitativi richiesti devono essere pari a quelli dei caschi cpap presenti nella voce A del lotto 22.\r\n"]
[3,"Buongiorno,\r\nin riferimento al lotto si chiede quanto segue:\r\nLOTTO 22 – voce A – nella fornitura dei caschi viene indicato che dovrà comprendere i flussometri ad alti flussi qualora necessari per il funzionamento. Gli alti flussi vengono generati da dei dispositivi chiamati Generatori di Flusso che comprendono il generatore e i flussometri e sono apparecchiature oppure è possibile acquistare caschi con venturimetri integrati che poi devono essere collegati a dei flussometri doppi per generare gli alti flussi. Dalla vs. descrizione non è comprensibile quale dei due sistemi vorrete utilizzare, si chiede pertanto di precisare nelle caratteristiche se i caschi devono essere completi di Venturimetro o se dovranno essere utilizzati con i Generatori di Alto Flusso. Si precisa che non è auspicabile la possibilità di comprendere nella fornitura tanti Generatori di Flusso o Flussometri doppi tanti quanti sono i caschi richiesti, dato che per l’utilizzo sia dei Generatori che dei Flussometri è necessaria una presa di ossigeno a muro e la spesa per l’OE risulterebbe molto elevata\r\n\r\nIn attesa di cortese riscontro\r\nCordiali saluti","I caschi richiesti devono essere dotati di venturimetri integrati"]