{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":13,"n_cols":3,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno,\r\nper la richiesta di sopralluogo il manuale operativo prevede un apposito slot ma che non riusciamo a visualizzare.\r\nE' possibile fare richiesta  di sopralluogo utilizzando l'opzione \"richiedi chiarimento\"? Restiamo in attesa di riscontro. Cordiali Saluti","Vi preghiamo di voler effettuare un controllo e riprovare ad inserire una richiesta di sopralluogo. A seguito di un problema tecnico, la situazione adesso dovrebbe essere normalizzata.\r\nCordiali Saluti"]
[2,"Buongiorno,\r\nè apparso lo slot in bacheca ma appare il seguente errore quando inviamo la richiesta:\r\nErrore durante l'operazione. Si prega di riprovare più tardi.\r\n\r\nRestiamo in attesa, grazie.\r\n","Per tutti gli interessati , in caso di necessità di carattere tecnico relativo alla richiesta di sopralluogo, o altro, si prega contattare l'assistenza tecnica di Traspare al seguente numero di telefono:\r\n895.98.95.966\r\nNumero dedicato all'assistenza degli operatori economici\r\nGrazie"]
[3,"Spett.le Ente, in riferimento al Lotto 3 e al requisito minimo riportato a pag. 21 del CSA relativo alla strumentazione di coagulazione: \"La presenza di una zona refrigerata per reattivi, controlli e calibratori;\", si propone, per il principio di equivalenza, l'accettazione di una strumentazione dotata di una zona refrigerata per i soli reagenti (57 posizioni, 5-12 °C), che garantisca comunque la qualità del dato utilizzando calibratori e controlli a temperatura ambiente direttamente a bordo dello strumento. Si evidenzia che, considerando la natura delicata dei plasmi e l’utilizzo sporadico di calibratori (a cambio lotto) e controlli (1-2 volte al giorno), non è ritenuta indispensabile una zona refrigerata per questi ultimi per 24 ore. L’assenza di refrigerazione permette di usare materiale sempre fresco, assicurando una maggiore efficienza operativa e affidabilità, come indicato dagli studi di performance","Si conferma la richiesta del capitolato di gara; la valutazione di equivalenza funzionale è rimessa alla Commissione di Gara.\r\n\r\nCordiali saluti"]
[4,"Spett.le Ente, in riferimento al lotto 3, si chiede se nel modulo d'offerta economica nella colonna \"n° Test effettuabili  complessivamente\" vada indicato il numero di test richiesti nel capitolato oppure il n° totale di test offerti comprensivi di quelli necessari per calibrazione e controlli.\r\nCordiali saluti","Nel modulo d'offerta economica nella colonna \"n° Test effettuabili complessivamente\" deve essere indicato il numero totale di test effettuabili con l'insieme dei kit offerti per voce. Detti kit offerti devono permettere di eseguire i test richiesti nel capitolato   e altresì  quelli necessari per calibrazione e controlli.\r\n\r\n"]
[5,"Spett.le Ente, in riferimento al Lotto 3 si chiede di indicare quante sedute di controlli sono eseguite in una giornata e su quanti livelli.\r\nCordiali saluti","Con riferimento alla tabella contenuta a pagina 12 e seguenti del capitolato descrittivo e prestazionale, laddove è indicata una  cadenza analitica H24, le sedute dei controlli devono svolgersi una volta al giorno di ogni giorno della durata del contratto (compresi sabati, domeniche e tutti i festivi). .\r\nPer i dosaggi con l'indicazione di un numero di sedute settimanali, le sedute dei controlli devono svolgersi in corrispondenza di ciascuna  seduta analitica.\r\nI livelli di controllo da eseguire per tutti i dosaggi richiesti devono essere almeno due per ciascun dosaggio analitico richiesto.\r\n"]
[6,"Spett.le Ente, in riferimento al Lotto 3 ed in particolare al pannello di test richiesti si chiede di specificare quanto segue:\r\nFerritina e digossina verranno eseguite sui moduli di chimica clinica o immunometria? Inoltre, il test Creatinina è da offrire quello enzimatico o Jaffè?","E' indifferente che i test Ferritina e digossina siano eseguiti sui moduli di chimica clinica o su quelli di immunometria.\r\n\r\nStessa cosa dicasi per  il test Creatinina che può essere o quello enzimatico o Jaffè. "]
[7,"LOTTO  3:  SISTEMA  DIAGNOSTICO  PER  DOSAGGI  DI  BIOCHIMICA  CLINICA,  COAGULAZIONE,  FARMACI, IMMUNOMETRIA  E  PROTEINE  SPECIFICHE \r\nCon riferimento a quanto indicato a pagina 20 del CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, nella sezione: “Le due strumentazioni identiche con configurazione modulare/integrata, di detto sistema diagnostico devono:”, e in particolare alla specifica:\r\n“Avere un numero complessivo di posizioni per metodiche e/o lotti ‘on board’ per singola strumentazione con configurazione modulare/integrata non inferiore a 40 per i dosaggi immunometrici”,\r\nsi richiede conferma che il requisito relativo al numero complessivo di 40 posizioni per i dosaggi immunometrici possa riferirsi all’unione delle due strumentazioni modulari/integrate, piuttosto che alla singola strumentazione.\r\n","Si ribadisce che il numero complessivo di posizioni per metodiche e/o lotti ‘on board’ non inferiore a 40 per i dosaggi immunometrici è da riferirsi alla singola strumentazione con configurazione modulare/integrata. "]
[8,"LOTTO  3:  SISTEMA  DIAGNOSTICO  PER  DOSAGGI  DI  BIOCHIMICA  CLINICA,  COAGULAZIONE,  FARMACI, IMMUNOMETRIA  E  PROTEINE  SPECIFICHE \r\nCon riferimento a quanto indicato a pagina 20 del CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, nella sezione: “Le due strumentazioni identiche con configurazione modulare/integrata, di detto sistema diagnostico devono:”, e in particolare alla specifica:\r\n“Avere una produttività oraria  complessiva  non  inferiore  a  600  tests/ora  (300  tests/ora  per  singola  strumentazione con configurazione modulare/integrata) -  per immunometria”,\r\nsi richiede conferma che il requisito relativo alla produttività di 300 test/ora per immunometria possa riferirsi all’unione delle due strumentazioni modulari/integrate, piuttosto che alla singola strumentazione.\r\n","Si ribadisce che la produttività di 300 test/ora per immunometria è da riferirsi alla singola strumentazione con configurazione modulare/integrata.\r\n\r\n"]
[9,"LOTTO  3:  SISTEMA  DIAGNOSTICO  PER  DOSAGGI  DI  BIOCHIMICA  CLINICA,  COAGULAZIONE,  FARMACI, IMMUNOMETRIA  E  PROTEINE  SPECIFICHE \r\nCon riferimento a quanto indicato a pagina 20 del CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, nella sezione: “Le due strumentazioni identiche con configurazione modulare/integrata, di detto sistema diagnostico devono:”, e in particolare alla specifica:\r\n“Avere un numero complessivo di posizioni per metodiche e/o lotti ‘on board’ per singola strumentazione con configurazione modulare/integrata non inferiore a 40 per i dosaggi immunometrici”,\r\nsi richiede conferma che il requisito relativo al numero complessivo di 40 posizioni per i dosaggi immunometrici possa riferirsi all’unione delle due strumentazioni modulari/integrate, piuttosto che alla singola strumentazione.\r\n","Al quesito di che trattasi è già stata fornita risposta."]
[10,"Spett.Le Ente, in riferimento al Lotto 3 si chiede di specificare se per \"Il ripristino del sistema in caso di guasto deve essere garantito entro 24 ore lavorative dalla chiamata e comunque entro la giornata lavorativa successiva a quella della chiamata.\" pag. 11 del CSA, si intenda un servizio di Assitenza Tecnica h24, 7gg/7 con intervento in caso di guasto pari a 24 ore solari.\r\nCordiali saluti","La risposta che segue deve intendersi quale precisazione a valere per tutti i lotti di gara. \r\n\r\nPremesso che il Servizio Laboratorio Analisi è attivo 24 ore su 24 e 7 giorni  su 7 di tutte le settimane dell'anno, il ripristino della funzionalità di ciascun sistema deve avvenire entro il giorno solare successivo a quello dell'apertura della chiamata. \r\n\r\nFanno eccezione le ipotesi di chiamate  aperte nelle giornate di venerdì,  sabato, festivi e prefestivi, in corrispondenza delle quali l'intervento di ripristino deve essere effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo all'apertura della chiamata. Solo a tal fine non si considerano lavorativi sabato, domenica e festivi.\r\n\r\nQualora la chiamata venga aperta in giornata di domenica, il ripristino del funzionamento dovrà essere effettuato entro il giorno solare successivo. \r\n\r\n\r\n"]
[11,"Spett.le Amministrazione,\r\nla presente per richiedere i seguenti chiarimenti:\r\n1)\tLotto 3 – Al fine di consentire l’elaborazione di un progetto che soddisfi appieno le esigenze cliniche della Vostra struttura ed in considerazione delle prossime festività natalizie, siamo con la presente a chiedere a codesta Spettabile Amministrazione di voler concedere una proroga del termine per la presentazione delle offerte di almeno 10 giorni.\r\n2)\tLotto 3 - Si chiede conferma se, dei due analizzatori non collegati in linea destinati a coprire l'eventuale mancata esecuzione del 5% dei test (considerata l’esiguità degli analiti richiesti, pari per eccesso a 4 saggi), quello di back up possa essere un dispositivo non nuovo di fabbrica, a condizione che sia identico all'altro (nel rispetto delle richieste di capitolato) e conforme agli standard di funzionamento e sicurezza vigenti, producendo opportuna certificazione ed attestazione.\r\n3)\tLotto 3 – Tabella analitica – Analita n° 46 PBNP – Si chiede cortese conferma sia possibile offrire sia il test BNP o in alternativa il test NT-Pro BNP.\r\n4)\tLotto 3 – Tabella analitica – Analita n° 47 Potassio – Considerate le determinazioni quinquennali per gli analiti cloro e sodio, si chiede conferma che le determinazioni richieste per il potassio pari a 21.000 test quinquennali siano un refuso e che il reale numero di determinazioni richieste sia pari a 210.000 quinquennali.  \r\n5)\tLotto 3 – Tabella analitica – Analita n° 33 Gamma Glutamiltransferasi – Considerate le determinazioni quinquennali richieste per altri analiti di chimica clinica di base, si chiede conferma che le determinazioni richieste per l’analita Gamma Glutamiltransferasi pari a 17.000 test quinquennali siano un refuso e che il reale numero di determinazioni richieste sia pari a 170.000 quinquennali.  \r\n6)\tLotto 3 – Capitolato_speciale_descrittivo_e_prestazionale – Pag. 20 “La possibilità di carico delle provette direttamente sugli analizzatori in modalità front-end nel caso di necessità e/o emergenza indipendentemente dal sistema di trasporto dell’unità di automazione dei campioni” – Si chiede di confermare che per “analizzatore” si intenda la strumentazione con configurazione modulare/integrata come richiesta da capitolato e che sia in grado di permettere la gestione delle provette per necessità ed emergenza indipendentemente dal sistema di trasporto o nell’eventualità di fermo di quest’ultimo. \r\n7)\tSchema Dettaglio offerta economica_Laboratorio – In ultima colonna si riporta “n° Test effettuabili complessivamente”. Si chiede di confermare che si intenda il confezionamento dei prodotti offerti. \r\n8)\tSchema Dettaglio offerta economica_Laboratorio – Si chiede di confermare sia possibile aggiungere tutte le righe necessarie per l’inserimento dei prodotti offerti in risposta al singolo lotto, permettendo altresì la distinzione tra reagenti e consumabili.\r\n9)\tLotto 3 – Tabella analitica – Nell’ottica di una elaborazione di offerta economica che meglio si adatti alle esigenze organizzative e lavorative del laboratorio in funzione dei carichi di lavoro richiesti in tabella analitica, ed in considerazione di un minor aggravio di spese sia a scapito degli operatori economici che della Vostra Spettabile Amministrazione, si chiede:\r\na)\tPer tutti gli analiti richiesti in tabella con volume uguale o inferiore a 500 test annuali (32 analiti su 86 totali tra chimica clinica, immunometria ed emostasi, pari ad un complessivo di 7.700/743.500 test richiesti), sia possibile considerare la distribuzione del dosaggio su singola unità e con cadenza analitica pari a 1 seduta/settimana;\r\nb)\tPer tutti gli analiti richiesti in tabella con volume compreso tra 501 e 2000 test annuali (13 analiti su 86 totali tra chimica clinica, immunometria ed emostasi, pari ad un complessivo di 17.200/743.500 test richiesti), sia possibile considerare la distribuzione del dosaggio su singola unità;\r\n10)\tA seguito del sopralluogo effettuato, si chiede di indicare in pianta l’effettiva area di intervento da considerare per l’installazione delle apparecchiature. Si chiede inoltre di indicare in pianta eventuali altre aree da considerare a disposizione per la fase di transizione.\r\n11)\tSi chiede conferma che i lavori edili ed impiantistici per l’installazione delle apparecchiature offerte siano a carico della Ditta aggiudicataria.\r\n12)\tSi chiede di fornire il dato di portata del solaio ai carichi permanenti ed accidentali dell’area di intervento.\r\n13)\tSi chiede di fornire le tavole as-built dell’impianto di condizionamento e dell’impianto aeraulico dell’area oggetto di intervento.\r\n14)\tSi chiede di fornire le tavole as-built dell’impianto elettrico dell’area oggetto di intervento.\r\n15)\tSi chiede di confermare la possibilità di utilizzare l’impianto aria compressa a servizio della nuova linea di automazione, come avviene nella attuale linea di automazione.\r\n16)\tSi chiede di confermare la possibilità di prelevare alimentazione in continuità assoluta a servizio delle strumentazioni offerte a partire dall’attuale UPS esistente a servizio del laboratorio. Si chiede di indicare la potenza dell’UPS esistente e l’attuale massima percentuale di carico.\r\n17)\tSi chiede di indicare le caratteristiche dell’interruttore e della linea di alimentazione a monte dell’attuale quadro elettrico in corridoio sezione continuità assoluta quadro P.CANTINATO LAB/C-V.\r\n18)\tSi chiede di fornire lo schema elettrico del quadro generale di continuità assoluta che attualmente alimenta il quadro P.CANTINATO LAB/C-V.\r\n19)\tSi chiede di confermare che ai sensi dell’art. 106, comma 8, del Codice per le aziende in possesso della certificazione ISO 114001 la garanzia provvisoria possa essere ridotta di un ulteriore 20%,\r\n20)\tPosto che nel disciplinare di gara non è stato indicato il CCNL si chiede di confermare che nella domanda di partecipazione possa essere indicato il CCNL effettivamente applicato ai propri dipendenti,\r\n21)\tPremesso che all’art 2 pag 2 di 61 del il capitolato speciale descrittivo è specificato  che “L’impresa aggiudicataria avrà l’onere di interfacciare le apparecchiature fornite al programma gestionale del Laboratorio (Dedalus Concerto) o ad altro programma di cui ISMETT dovesse dotarsi nel corso di esecuzione del contratto “posto le  attività di interfacciamento dei sistemi offerti nell'ambito della procedura e l'eventuale manutenzione su detti interfacciamenti saranno necessariamente svolte dal fornitore del LIS aziendale, ( DEDALUS) pertanto già individuato e verificato da codesta Stazione Appaltante, con la presente siamo a chiedere conferma che le predette prestazioni non debbano essere qualificate quali attività affidate in subappalto e che per le stesse non siano pertanto necessari i relativi adempimenti previsti per legge ex art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023,\r\n22)\tPreso atto che la presente procedura ha ad oggetto un'unica prestazione, ovvero “la fornitura QUINQUENNALI DI REAGENTI E STRUMENTAZIONE OCCORRENTI AL LABORATORIO ANALISI” - nell’importo totale dell’appalto le attività di adeguamento impiantistico non sono espressamente quantificate e qualificate, si chiede di confermare che le stesse possono essere subappaltati in toto ad impresa dotata dei necessari requisiti,\r\n23)\tcon riferimento al patto di integrità da voi menzionato e agli obblighi che l’O.E. deve assumere in tema di conflitti di interesse, si chiede di confermare:\r\nA) che l’ambito applicativo della dichiarazione sia limitato, per l’operatore economico, ai soggetti giuridicamente abilitati a rappresentare l’O.E./aggiudicatario, ovvero componenti del CDA e procuratori rilevanti ai sensi dell’art. 94, comma 1, lett. a), b), c), d, e), f), g), h), comma 2 e dell’art. 98, comma 3, lettera f) del D. Lgs 36/2023 ed i procuratori dotati di poteri, seppur non rilevanti ai sensi dell’art. 94, comma 1, lett. a), b), c), d, e), f), g), h) del D. Lgs n. 36/2023;\r\nB) che l’ambito applicativo della dichiarazione richiesta sia limitato, per codesto Ente, al solo personale coinvolto nella procedura in oggetto e che abbia o debba esercitare poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., come previsto dall’art. 53 d.lgs. 165/01 pertanto il RUP e gli altri soggetti espressamente indicati negli atti di gara come rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza di un possibile conflitto di interessi.\r\n24)\tSi chiede di confermare che il documento DUVRI non deve firmato per accettazione, in caso contrario si chiede di specificare in quale busta deve essere inserito.\r\n25)\tSi chiede di voler esplicitare su quale valore è stato calcolato l’importo della garanzia provvisoria indicato a pag. 15 del disciplinare di gara in quanto quello indicato non corrisponde al 2% del valore complessivo del lotto per il quale si partecipa. \r\nRimaniamo in attesa di Vostre risposte e nel mentre porgiamo distinti saluti.\r\n\r\n\r\n","Di seguito le risposte numerate specularmente alla numerazione dei quesiti.\r\n\r\n1) Avendo riguardo alle necessità temporali delle coperture contrattuali del Laboratorio Analisi dell'Istituto, si rappresenta l'impossibilità di concedere una proroga del termine massimo e tassativo di presentazione delle offerte che rimane pertanto confermato per le ore 12.00 di giorno 21 gennaio 2025.\r\n\r\n2) Si conferma che tutte le apparecchiature oggetto di offerta e di fornitura ,per tutti i lotti, nessuna esclusa, devono essere nuove di fabbrica con esclusione di usato e/o rigenerato. \r\n\r\n3)  Si conferma che è possibile offrire sia il test BNP che il test NT-Pro BNP.\r\n\r\n4) Si conferma che si tratta di un refuso e che il reale numero di determinazioni richieste sia pari a 210.000 quinquennali.\r\n\r\n5) Si conferma che si tratta di un refuso e che il reale numero di determinazioni richieste sia pari a 170.000 quinquennali. \r\n\r\n6) Si conferma che per ciascuna delle due strumentazioni con configurazione modulare/integrata si deve prevedere la possibilità di carico delle provette direttamente sugli analizzatori in modalità front-end nel caso di necessità e/o emergenza indipendentemente dal sistema di trasporto dell’unità di automazione dei campioni.\r\n\r\n7) Nel modulo d'offerta economica nella colonna \"n° Test effettuabili complessivamente\" deve essere indicato il numero totale di test effettuabili con l'insieme dei kit offerti per voce. Detti kit offerti devono permettere di eseguire i test richiesti nel capitolato e altresì quelli necessari per calibrazione e controlli.\r\n\r\n8) Si, abbiamo anche già pubblicato a tal fine il file editabile.\r\n\r\n9) \r\na. I concorrenti sono invitati, nella formulazione dell’offerta tecnica ed economica, ad attenersi alle distribuzioni dei dosaggi e alle cadenze analitiche indicate nel capitolato descrittivo e prestazionale per tutti i lotti di gara \r\nb. I concorrenti sono invitati, nella formulazione dell’offerta tecnica ed economica, ad attenersi alle distribuzioni dei dosaggi e alle cadenze analitiche indicate nel capitolato descrittivo e prestazionale per tutti i lotti di gara \r\n\r\n10) Il quesito trova risposta nella documentazione tecnica già pubblicata (files “Posizione apparecchiature”, “Impianto di condizionamento”, “Impianto elettrico e prese dati con identificazione area di installazione”)\r\n\r\n 11) Si conferma che i lavori edili ed impiantistici per l’installazione delle apparecchiature offerte sono a carico del concorrente aggiudicatario. \r\n\r\n12) Il solaio del piano di calpestio dell’area di intervento appoggia sulle fondazioni dell’edificio, la sua portata è 600 Kg/mq di carico accidentale.\r\n\r\n13) Il quesito trova risposta nella documentazione tecnica già pubblicata (files “Posizione apparecchiature”, “Impianto di condizionamento”, “Impianto elettrico e prese dati con identificazione area di installazione”)\r\n\r\n 14) Il quesito trova risposta nella documentazione tecnica già pubblicata (files “Posizione apparecchiature”, “Impianto di condizionamento”, “Impianto elettrico e prese dati con identificazione area di installazione”)\r\n\r\n15) Si conferma la possibilità di utilizzare l’impianto aria compressa a servizio dell’attuale linea di automazione per la nuova linea.\r\n\r\n16) Vedasi schemi quadri elettrici pubblicati in data 30 dicembre 2024.\r\n\r\n17) Vedasi schemi quadri elettrici pubblicati in data 30 dicembre 2024.\r\n\r\n18) Vedasi schemi quadri elettrici pubblicati in data 30 dicembre 2024. \r\n\r\n19) Si comunica che il disciplinare prevede l'integrale applicazione del comma 8 dell'art. 106 del D. Lgs n. 36/2023 e smi, ma, per mero errore materiale, nel disciplinare non è presente il paragrafo relativo all'ulteriore riduzione del 20% e alla certificazione ISO 14001. Pertanto si conferma che in caso di possesso della certificazione ISO 14001 il concorrente potrà usufruire dell'ulteriore riduzione del 20%.\r\n\r\n20) Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura di prodotti e materiali di consumo e la fornitura a noleggio di apparecchiature, comprensiva dell’installazione, assistenza tecnica e la manutenzione c.d. full risk. Con riferimento all’assistenza tecnica e manutenzione, considerato la tipologia di appalto che riguarda, appunto, forniture a noleggio di apparecchiature, tali attività sono accessorie e non rilevano in sé, ma solo al fine di garantire il perdurare del corretto funzionamento dell’apparecchiatura fornita a noleggio, il cui costo è compreso nel canone di locazione. Pertanto, non si ritiene configurabile un costo relativo alla manodopera da scorporare dalla base d’asta.\r\n\r\n21) si conferma che le predette prestazioni, a carico del concorrente aggiudicatario,  non devono essere qualificate quali attività affidate in subappalto e che per le stesse non sono pertanto necessari i relativi adempimenti previsti dalla legge. \r\n\r\n 22) Si Conferma. \r\n\r\n 23) Con riferimento al tema del conflitto di interessi e ai relativi obblighi dichiarativi, dal punto di vista soggettivo e oggettivo, si rinvia alla normativa vigente.\r\n\r\n24) Il DUVRI va inserito nella busta Amministrativa \r\n\r\n25) L 'importo della garanzia provvisoria su ciascun lotto è stato calcolato con riferimento alla somma dei seguenti elementi: valore quinquennale, quinto d'obbligo e valore dell'eventuale rinnovo fino ad un massimo di un ulteriore triennio. "]
[12,"Spettabile Ente in riferimnto al lotto 3, Con riferimento a quanto riportato nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale ed in particolare nel carico di lavoro di test/anno strutturato in tabella-Dosaggi coagulazione, si chiede di confermare che il test indicato come ‘Fattore V’ sia da considerarsi come test ‘Resistenza alla proteina C attivata’.\r\n","IL test indicato come “Fattore V”, nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale ed in particolare nel carico di lavoro di test/anno strutturato in tabella-Dosaggi coagulazione, è da intendersi come dosaggio quantitativo dell’attività del Fattore V.\r\n                                                                \r\n"]